|  |  |  | 设备名称 |  |  | 液相色谱质谱连用仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型 号 |  |  | I-CLASS+XEVO-TQD |
|  |  |  | 编 号 |  |  | TY2018000023 |
|  |  |  | 单 价 |  |  | 222.78万元 |
|  |  |  | 生 产 商 |  |  | waters |
|  |  |  | 生产日期 |  |  | 2017 |
|  |  |  | 购买日期 |  |  | 2018-01-08 |
|  |  |  | 启用日期 |  |  | 2018-04-11 |
|  |  |  | 设备现状 |  |  | 可用 |
|  |  |  | 管理 人员 | 姓名 |  | 范黎明 |
|  |  |  |  | 电话 |  | 15969542579 |
|  |  |  |  | Email |  |  |
| 技术参数 | 主要附件 | 服务领域及功能 |  |  | 收费标准 | 设备使用相关链接 |
| - 超高效液相色谱仪 流速范围：0.001-2 mL/min，以0.001 mL/min为增量。最高操作压力：＞18000 psi；流速精度：＜0.070%RSD；7.梯度精度：± 0.15%，不随反压而变化；梯度准确度：± 0.5%，不随反压而变化。 - 三重四极杆质谱检测器 电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)复合离子源，ESI 和APCI切换速率≤20 ms；检测器使用寿命10年以上；质量范围：最小≤2amu ，最大≥2048 amu。分辨率：≤0.4Da。 详见技术参数 | - Waters I-CLASS超高效液相色谱仪+ Waters XEVO TQD三重四极杆质谱检测器 - Parker N2-14分体式氮气发生器 - Parker H2PEM-260氢气发生器 | 食品安全，农药残留分析，非法添加物和违禁添加药物分析，环境中有毒有害物质等样品的定性、定量及确证分析 |  |  | 待定 | - 设备操作规程 - 设备使用注意事项 |

技术参数

一、超高效液相色谱仪

1.二元高压梯度泵，配备四种流动相溶剂瓶（可从四种溶剂中选择两种溶剂），两种自动进样清洗瓶，一种二元溶剂清洗瓶。

2.流速范围：0.001-2 mL/min，以0.001 mL/min为增量。

3.最高操作压力：＞18000 psi 。

4.延迟体积：＜95 µL，不随反压变化。

见附件8，页码见备注。

5.最新六通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两通道对进样清洗液脱气，还可以对注射器和进样针冲洗。

6.流速精度：＜0.070%RSD 。

7.梯度精度：± 0.15%，不随反压而变化。见附件10，页码见备注。

8.梯度准确度：± 0.5%，不随反压而变化。

9.样品管理系统

9.1 进样范围：0.1-50 µL，以0.1 µL为增量。

9.2 进样精度：≤0.25%RSD 。

9.3 样品污染度：＜0.001% 。见附件11，页码见备注。

10.柱温箱

10.1 控温范围：室温-90℃ 。

10.2色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息。

10.3超高效液相色谱与串联四极杆质谱仪均为waters厂家生产，保证联机技术的稳定性。

11.基本配置：

11.1 超高效液相色谱仪主机：包括二元高压梯度泵、全自动进样器、柱温箱、样品盘及冷却装置、在线脱气装置等。

11.2 数据处理系统：包括高端品牌商务电脑、24寸液晶显示器、HP激光快速打印机。软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱的软件和相应接口；目标化合物筛查软件；可扩展、搜索的定量LC/MS分析方法信息数据库，自动定量优化软件、定量分析数据质量监测软件。

11.3 设备运行保障系统

11.3.1 提供2套华为不间断UPS电源设备，功率10kva，断电后工作时间不小于半小时。

11.3.2 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

11.3.3 免费提供相关应用技术资料。

11.4 色谱柱及相关耗材

11.4.1 提供C18超高效液相色谱柱2根（UPLC），包括在线过滤器及配套在线过滤芯2包。

11.4.2 提供螺纹盖2mL样品瓶1套。

二、Waters XEVO TQD三重四极杆质谱检测器

用途：用于有机化学污染物的分析，如食品安全，农药残留分析，非法添加物和违禁添加药物分析，环境中有毒有害物质等样品的定性、定量及确证分析；符合国际、国内相关标准和法规的要求。

1.总要求

超高效液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的稳定性，所投产品制造商具有21年以上的串联三重四极杆液相质谱联用仪制造技术经验，由所投产品制造商waters公司出具官网截图证明原件，并提供官网网址备查，见附件1。页码见备注。

2.主要技术和性能规格要求

2.1 离子源和进样系统

2.1.1 配waters公司最新电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)复合离子源，ESI 和APCI切换速率≤20 ms。

提供一次进样同时得到ESI+ ESI- APCI+ APCI-四通道数据的谱图证明，见附件2。作为重点验收指标。页码见备注。

2.1.2待机状态不消耗氮气。

2.1.3离子源具有双控温区域，离子源可加热到650度，以增强脱溶剂效果，喷针可调节位置，便于最优化条件的选择；可以在30秒内升温至650℃。提供软件截图证明，见附件3，作为重点验收指标。页码见备注。

2.1.4 离子源可增加接口，和超临界流体液相联机，作为超临界流体质谱仪。提供公开发表文献证明并提供已使用的10个客户单位联系人及电话证明，见附件4-1、4-2。页码见备注。

2.1.5可配固体样品直接进样离子源：样品无需前处理，无需色谱分离，可进行固体，液体样品表面直接离子化进样.提供公开发表文件证明，见附件5。页码见备注。

2.1.6离子源接口及管路：离子源传输部分采用锥孔设计，不使用毛细管接口，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞；具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，维护简单，无需卸真空；配备离子传输管，保护分子涡轮泵，减少真空负担；待机时不需要消耗氮气，使用成本低。提供仪器结构图证明，见附件6。页码见备注。

2.1.7质谱系统可增加接口等辅助设备升级，同主流进口厂家的气相色谱联机为GC-MS-MS系统，软件系统可以完全控制。

2.1.8全自动注射泵，质谱直接进样自动调谐和校准。自动调谐液的流路数：2路。可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

2.1.9三重四极杆串联质谱仪真空系统部分：带有三台气冷式真空分子涡轮泵的差动抽气真空系统和一台真空支撑泵，并有停电故障自动保护系统。

2.2检测器：采用光电倍增器，保证10年以上有效使用寿命。

2.3四极杆串联质谱仪性能指标

2.3.1质量范围：最小质量数 ≤2amu ，最大质量数 ≥2048 amu。提供软件截图证明，见附件7，作为重点验收指标。

2.3.2分辨率：≤0.4Da。

2.3.3质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1 Da/24Hr，全质量范围偏差≤0.01%。

2.3.4MRM采集速率：最大采集速率为每秒500个MRM数据点；每个MRM通道最小驻留时间为1 ms；通道间最小延迟为1 ms。

2.3.5MRM通道间干扰：通过1 ms的MRM驻留时间和1 ms的通道间延迟时间采集的两个MRM通道之间的通道间交叉干扰小于0.01%。

2.3.6 MRM通道数量：一次进样可采集MRM数据通道数≥16384个。

2.3.7MRM灵敏度(ESI+)：利血平的柱上进样量为1 pg时，原始非平滑数据的色谱信噪比大于30,000：1，同时满足10针重现性RSD＜5%。

2.3.8 MRM灵敏度(APCI+)：1pg利血平进样，MRM离子对为m/z 609与195，信噪比为S/N＞10000：1，同时满足10针重现性RSD＜5%。

2.3.9扫描速率≥10000 amu/s，步进0.1 amu。

2.3.10 MRM和Full Sacn切换时间≤3 ms，正负离子Full Scan切换≤15 ms 。

2.4 软件

2.4.1单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。

2.4.2多反应监测可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。多反应监测表可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。

2.4.3自动方法优化：自动优化每个目标化合物质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS 的碰撞能。

2.4.4数据采集模式：全扫描（SCAN），选择离子扫描（SIM），多反应监测（MRM），母离子扫描，子离子扫描，中性丢失扫描。

具备RADAR功能，即采集MRM的同时采集全扫描数据；

具备由MRM扫描激发的子离子确认扫描（PICs)。

2.4.5动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测 MRM 通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性。提供公开发表文献证明，见附件12。

2.4.6化合物库：包括农残兽残残非法添加真菌毒素＞2000个化合物，全部包括质谱方法、液相方法、定量方法。

2.5 原装进口的分体式氮气发生器

品牌：美国Parker

型号：N2-14

2.5.1氮气流量可达60 L/min 。

2.5.2氮气的露点温度：－50℃ 。

2.5.3氮气发生器主机标准配置有两个压力表，分别实时监测入口及出口压力，出口压力最高可达145 psi，配减压阀可根据要求调节出口压力。

2.5.4★配套空压机为内置冷干的无油涡旋空压机，内置冷干机的空压机可以除去部分水分，这样可以减少储气罐排水频率，并保证进入氮气发生器的空气较干燥，延长膜的寿命

2.5.5氮气发生器采用膜分离技术，膜分离系统和PSA变压吸附系统相比有不抑制质谱电晕针放电的优势。

2.5.6空压机内置冷干机，并配套两个过滤器，可除去大量水份、过滤粉尘等杂质。

2.6 原装进口的氢气发生器

品牌：美国Parker

型号：H2PEM-260

2.6.1流量为260 mL/min，及产即用，按需生产，保证实验人员安全。

2.6.2纯度：99.9995% 。

2.6.3液晶屏显示器，自动控制氢气出口流量，纯度。

2.6.4内嵌自检程序设置，可实现一键检查内部泄漏，堵塞以及产气不足的问题。

2.6.5自动检测水质、水位内部设置，当水质与水位出现问题时，声光报警显示错误。

2.6.6总代理商在云南设有办事处，有专职的售后服务工程师地址：昆明市金泰大厦1105A，联系电话：0871-63151113。

2.7 软件

可完全控制液相和质谱部分，并能实现仪器的功能配置、条件优化和数据采集。支持自建质谱库和谱库检索。

2.8 基本配置

串联四极杆质谱仪主机：包括机械泵、ESI/APCI ESCI复合离子源、串联四极杆质量分析器、真空系统、碰撞室、检测器、质谱安装调试包、氮气发生器、氢气发生器。华为UPS二套、氩气罐、进口高性能电脑等所有配套使用设备。